Приложение №1 к Приказу №_________

Приложение №____
к Договору поставки ТМЦ
№__________/__________от____.____.20___г.

Техническое задание
на поставку Установки магнитлизмерительной МК-3Э
для нужд АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

г.Улан-Удэ
2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2 Требования к упаковке
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И РАЗГРУЗКЕ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Установки магнитлизмерительной МК-3Э
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
нет

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Объектом контроля являются кольцевые и протяженные образцы из магнитомягких материалов;

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация на территории Республики Бурятия

РАЗДЕЛ 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
- Объектом контроля являются кольцевые и протяженные образцы из магнитомягких материалов; - Размеры кольцевых образцов: внутренний диаметр от 4 мм до 80 мм, наружный диаметр от 6 мм до 100 мм, высота от 4 мм до20 мм. Допускается измерение образцов других размеров Допуски на геометрические размеры образцов по ГОСТ 8.377. Размеры, масса и плотность образцов вводятся оператором с клавиатуры перед началом измерения; - Размеры протяженных образцов для измерения в соленоиде: пакет из полос длиной от 100 мм до 400 мм, сечением - квадрат со стороной от 1 мм до 10 мм; пруток длиной от 100 мм до 400 мм и поперечным размером до 10 мм. Допускается измерение образцов других размеров. Размеры образцов вводятся оператором с клавиатуры перед началом измерения; - Материал образцов - магнитно-мягкие сплавы и электротехнические стали; - Измеряемые характеристики кольцевых образцов: магнитная петля гистерезиса B(H) по точкам, Тл, А/м; основная кривая намагничивания B(H) по точкам, Тл, А/м; остаточная индукция Br, Тл; коэрцитивная сила по индукции HcB, А/м; максимальная магнитная проницаемость mm; магнитная проницаемость me в заданном поле; начальная магнитная проницаемость mн; индукция в заданном поле. - Измеряемые характеристики протяженных образцов: коэрцитивная сила по индукции HcB, А/м; коэрцитивная сила по намагниченности HcJ. - Диапазоны изменения намагничивающего тока для кольцевых образцов: первый - 0-0.05А, второй - 0-0.1А, третий - 0-0.5А, четвертый 0-1.0А, пятый - 0-5.0А, шестой - 0-10А. Погрешность установки тока при измерении не более +0,5% от максимального значения в диапазоне; - Диапазоны изменения намагничивающего тока для протяженных образцов в соленоиде: первый - 0-0.05А, второй - 0-0.1А, третий - 0-0.5А, четвертый 0-1.0А, пятый - 0-5.0А. Погрешность установки тока при измерении не более +0,5% от максимального значения; - Относительная погрешность измерений для доверительной вероятности 0.95, не более: измерения точек магнитной петли гистерезиса и основной кривой намагничивания по индукции +1,5 %, по напряженности магнитного поля +2 % (на кольцевых образцах); измерения остаточной индукции Br +2 % (на кольцевых образцах); измерения коэрцитивной силы по индукции HcB +2 % (на кольцевых образцах и образцах протяженной формы); измерения магнитных проницаемостей mm, me, +5 % (на кольцевых образцах); измерения начальной магнитной проницаемости mн +7 % (на кольцевых образцах). измерения индукции в заданном поле +2 % (на кольцевых образцах).
Обязательным условием является комплектация поставляемого ТМЦ следующим оборудованием/комплектующими:
Наименование дополнительного оборудования/комплектующих (комментарий)	Кол-во, / шт.
нет
Подраздел 4.2 Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать сохранность ТМЦ при транспортировании и хранении

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
Свидетельство о поверке на бумажном носителе

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И РАЗГРУЗКЕ
Доставка до потребителя (Адрес: 670034, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, д.7) осуществляется транспортной компанией по голасованию с АО «У-У ППО». / Разгрузка силами покупателя

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Новое. Не было в употреблении

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок- не менее 12 месяцев

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Аванс 50% от стоимости поставки, остальные 50% в течении 15 рабочих дней после приемки ТМЦ по количеству и качеству на складе АО «У-УППО», расположенного по адресу: 670034, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Х.Намсараева, д.7

РАЗДЕЛ 10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок направления коммерческих предложений-30.06.2021-30.07.2021

Эл.почта: kuznecovanv@uuppo.ru
тел. (3012) 44 46 53 доб. 617
Контактное лицо: Кузнецова Надежда Викторовна

Инициатор закупки: ОМТС и ВК

СОГЛАСОВАНО: Финансовый директор С.Г. Самбатов